## ОП1
Приложение № 1
1 | "Среди, китове и специфични консумативи, необходими за извършване на основните ин витро манипулации с овоцити, сперматозоиди и ембриони"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Среда за извличане и промиване на овоцити (промиване на фоликули), изискваща 5% CO2 и темпериране в инкубатор до +37°C: 1.Състав: буферирана с бикарбонат и 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] C8H18N2O4S среда, която съдържа хепарин и гентамицин като антибактериално средство. 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL). 4.Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 ; | мл. | 1875
2 | Среда за работа и манипулиране с овоцити и ембриони в стайна температура: 1.Състав: човешки серумен албумин и гентамицин като антибактериално средство. 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 4.Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 ; 5.Да бъде подходяща за работа в атмосферни условия; | мл. | 5625
3 | Среда за градиентно разделяне на сперма: 1.Състав: буферирани с бикарбонати и с 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] C8H18N2O4S среди, които да съдържат силанизирани колоидни силициеви частици. Да се употребява след разреждане. 2.Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5 EU/mL); 3.Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 ; Средата да бъде изследвана за степента на възстановяване на човешките сперматозоиди след градиентно разделяне ≥25%. | мл. | 1375
4 | Среда за подготвяне на сперматозоиди буферирана с бикарбонати и с 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] C8H18N2O4S, изискваща 5% CO2 и темпериране в инкубатор до +37°C или на стайна температура; 1. Да съдържа човешки серумен албумин; 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 4. Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | мл. | 2500
5 | Среда за подготовка и работа с гамети и за ин витро фертилизация с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2 и темпериране в инкубатор до +37°C: 1.Състав: буферирана с бикарбонат среда, да съдържа човешки серумен албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство. 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 4. Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | мл. | 4800
6 | Среда за култивиране на ембриони от пронуклеарен стадий до 2-ри ден или 3-ти ден, с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2 и темпериране в инкубатор до +37°C: 1.Състав: буферирана с бикарбонат среда, която съдържа човешки серумен албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство. 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 4. Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | мл. | 1380
7 | Среда за култивиране на ембриони от 3-ти ден до стадий бластоцист с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2 и темпериране в инкубатор до +37°C: 1.Състав: бикарбонат среда, която съдържа човешки серумен албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 4. Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | мл. | 1950
8 | Масло за покриване на среда по време на процедури за фертилизация и микроманипулации. 1. За употреба след темпериране при +37°C в 5% CO2, 6 % CO2 условия или стайна температура, в зависимост от предназначението; 2. Да бъде индивидуално опаковано; 3. Да бъде стерилно, леко парафиново масло. 4. Маслото да бъде тествано на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 5. Да бъде тествано за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 6. Да бъде стерилно филтрирано SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 ; 7. Да притежава тест за масло с човешки сперматозоиди. | мл. | 1500
9 | Среда за трансфер на ембриони, изисква 6% CO2 и след темпериране при +37°C, с бикарбонатен буфер: 1.Състав: рекомбинантен човешки албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство. 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 4. Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | мл. | 300
10 | Среда за отстраняване на кумулусни клетки, с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2. За престой на комплекса овоцит-кумулус в средата до 30 сек: 1.Състав: физиологичен солеви буфер, който съдържа хиалуронидаза, човешки серумен албумин и пеницилин G като антибактериално средство. 2.Да се използва след разреждане; 3. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5 EU/mL), след разреждането й 1:10; 4. Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3; 5. Да притежава тест за кумулусни клетки. | кит | 40
11 | Среда за имобилизация и изолиране на сперма преди интрацитоплазмена инжекция на сперматозоиди (ICSI); 1. Да представлява вискозен разтвор за обработване на сперма, който съдържа поливинилпирилидон (PVP) и рекомбинантен човешки албумин (rHA). 2. Да не съдържа антибиотик. 3. Да бъде готова за употреба след еквилибриране при +20 ±5°C и при стайна температура. 4. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 5. Да притежава тест за подвижност на човешки сперматозоиди за възстановяване ≥40% от началната подвижност; 6. Да е издържала теста за микроскопска оценка; 7. Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | кит | 40
12 | Кит за витрификация на ембриони в стадий бластоцист с три стъпки, готов за употреба след затопляне до +37°C ; 1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин, етиленгликол, пропандиол, фикол и захароза. 2.Средите да бъдат тествани на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥70%); ([% повторно експандиран бластоцист 24 часа след теста] ≥ 70); 3. Да бъдат тествани за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5 EU/mL); 4. Да бъдат стерилно филтрирани SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | кит | 20
13 | Кит за затопляне на витрифицирани ембриони в стадий на бластоцист с три стъпки, готов за употреба след затопляне до +37°C; 1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин, захароза като криопротектант. 2. Средите да бъдат тествани за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5 EU/mL); 3. Да бъдат стерилно филтрирани SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 ; Да бъдат тествани на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥70%); ([% повторно експандиран бластоцист 24 часа след теста] ≥ 70) | кит | 25
14 | Среди за витрификация на овоцити в три стъпки: 1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин, етиленгликол, пропандиол и захароза. 2. Да притежават човешки серумен албумин (HSA); 3.Средите да бъдат тествани на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%) ([% експандирани бластоцисти до 96 часа след теста] ≥ 70); 4. Да бъдат тествани за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5 EU/mL); 5. Да бъдат стерилно филтрирани SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 ; | кит | 10
15 | Среди за затопляне на витрифицирани овоцити в четири стъпки, изискваща затопляне до +37°C в стайна атмосфера: 1. Състав: гентамицин, човешки серумен албумин и захароза. 2. Средите да бъдат тествани на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%) ([% експандирани бластоцисти до 96 часа след теста] ≥ 80); 3. Да бъдат тествани за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5 EU/mL); 4.Да бъдат стерилно филтрирани SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3; | кит | 10
16 | Среди за витрификация на овоцити до ембриони в стадий бластоцист, в три стъпки, изискващи затопляне до +37°C в стайна атмосфера: 1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин, етиленгликол, пропандиол и захароза. 2. Средите да бъдат тествани на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%) ([% експандирани бластоцисти до 96 часа след теста] ≥ 80); 3. Средите да бъдат тествани за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5 EU/mL); 4.Средите да бъдат стерилно филтрирани SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3; 5. Да бъдат тествани за рН и осмолалитет | кит | 15
17 | Среди за затопляне на витрифицирани овоцити до ембриони до стадий бластоцист, в три стъпки, изискващи затопляне до +37°C в стайна атмосфера: 1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин и захароза. 2. Средите да бъдат тествани на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.5 EU/mL). | кит | 20
18 | Среда за криопрезервация на човешки сперматозоиди: 1.Състав: гентамицин като антибактериално средство и човешки серумен албумин. 2. Да притежава тестове за: Бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0.5; Тест за оцеляване на човешка сперма ≥ 80%; да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3 | кит | 7
19 | Среда за ембрионална биопсия: 1. Състав: Да не съдържа калций и магнезий, да съдържа гентамицин ,като антибактериален агент. 2. За употреба при еквилибриране на +37 °C при стайна атмосфера, без наличие на СО2. 3. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%); 4. Средата да бъде тествана за бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,25 EU/mL); 4.Средата да бъде стерилно филтрирана SAL (Sterility Assuravce Level) 10-3; | мл. | 100
20 | Криопрезервиращо устройство за поместване, витрификация и поддържане на ембриони и /или овоцити: 1. Да съдържа 80 mm полиметилметакрилат - (С5О2Х8)n цилиндър, 135 mm сламка, 115 mm сонда от неръждаема стомана. 2. Да е тестван с миши ембриони 1-клет. (МЕА ≥80%, Бактериални ендотоксини (тест LAL) ≤ 1.0 EU/изделие). | бр. | 2000
21 | Епруветки за съхранение на яйцеклетки, с обем 15 мл, с обло дъно, дву-позиционна капачка за вентилиране (PE), апирогенни (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL). За еднократна употреба. | бр. | 2000
22 | Епруветка за центруфугиране, с обем 16 мл, с конично дъно, с капачка на винт (PE), апирогенна (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL) и Human Sperm Survival Assays - тествани. | бр. | 2250
23 | Епруветка за центрофугиране, с обем 50 мл, с конично дъно, с капачка на винт (PE), за центруфугиране, апирогенни (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL) и Human Sperm Survival Assays - тествани. | бр. | 500
24 | Индивидуално пакетирани, стерилни, не съдържащи латекс, опакован в два клипса, защитни калъфи (презервативи), за еднократна употреба, предназначени за покриване на ехографски трансдюсер по време на процедура за аспириране на фоликули; Да са тествани за бактериален ендотоксин; Да са стерилизирани с йонизираща радиация; с дължина: 70 мм и обща дължина 800 мм.; | бр. | 400

## ОП2
Приложение № 1
2 | "Мониториращи 4-ямкови петрита, съвместими с инкубатор Origio/Planer Benchtop Incubator BT37 или еквивалентен, за непрекъснато измерване на pH вътре в инкубатора"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Интегриран онлайн сензорен съд с вградена pH сензорна точка в 4 ямково петри, за 7 дневна употреба. Да притежава сертификат за калибриране, да е индивидуално опакова и стерилен. Да бъде със срок на годност не по-малко от 15 месеца, при неотворена опаковка. | бр. | 350

## ОП3
Приложение № 1
3 | "Среди, китове и консумативи за криопрезервация"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Разтвори за витрификация на овоцити и ембриони, съвместими с отворена система за замразяване, съдържащи 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] / C8H18N2O4S (HEPES) буфер, етилен гликол, трехалоза, диметилсулфоксид, съвместими с кита, отворена система за замразяване. Да съдържа 1 епруветка с основен разтвор; 1 епруветка с уравновесяващ разтвор; 2 епруветки с витрифициращ разтвор.; | кит | 5
2 | Разтвори за размразяване на овоцити и ембриони, съвместими с отворена система за замразяване, съдържащи 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] / C8H18N2O4S (HEPES) -буфер, трехалозам и хидроксипропил трехалоза. Да съдържа 2 епруветки с разтвор за размразяване; 1епруветка - разтвор за разреждане; 1епруветка с разтвор за промиване. | кит | 30
3 | Устройство за витрификация, предварвляващо криосламка, която се състои от фина лента от прозрачен филм, свързана с пластмасова дръжка, устойчива на течен азот. Дизайнът му позволява зареждането на образци за витрификация с минимален обем (0,1 µl) и зареждане до 4 екземпляра на устройство. Външна сламка с разширен край, конично съединение между лентата на филма и пластмасовото тяло; Г-образен накрайник и черен знак, за да се знае от коя страна трябва да бъдат натоварени екземплярите. | бр. | 100
4 | Разтвори за витрификация на овоцити и ембриони, съвместими със затворена система за замразяване, съдържащи 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] / C8H18N2O4S (HEPES) буфер, етилен гликол, трехалоза, диметилсулфоксид, съвместими с кита, отворена система за замразяване. Да съдържа 1 епруветка с основен разтвор; 1епруветка с уравновесяващ разтвор; 2 епруветки с витрифициращ разтвор.; | кит | 20
5 | Разтвори за размразяване на овоцити и ембриони, съвместими със затворена система за замразяване, съдържащи 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] / C8H18N2O4S (HEPES)-буфер, трехалозам и хидроксипропил трехалоза. Да съдържа 2 епруветки с разтвор за размразяване; 1епруветка - разтвор за разреждане; 1епруветка с разтвор за промиване. | кит | 20
6 | Шест ямково петри с два слота за поставяне на криосламки (позволяващи зареждането на овоцити или ембриони по статичен начин), създадени да улесняват следването на протокола по замраяване и размразяване. Притежават плоска основа, позволяваща употребата на етикети. | бр. | 500
7 | Кутия за течен азот при замразяване или размразяване на ембриони/яйцеклетки, с метална вътрешна част, позволяваща стерилизация преди употреба. | бр. | 1
8 | Алуминиев блок с три обособени позиции, който гарантира успешното поставяне и запечатване, както и ефективно извличане криотопа от криосламката, съответно при замразяване и размразяване. | бр. | 1

## ОП4
Приложение № 1
4 | "Среди и китове за замразяване и размразяване на ембриони без диметил сулфоксид C2H6OS (DMSO) "
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Среда за витрификация на овоцити и бластоцисти без диметил сулфоксид C2H6OS (DMSO) , да съдържа сукроза и с човешки серумен албумин (HAS); Едновременно подходяща за отворена и затворена система на криопрезервация; Да съдържа 2 епруветки с еквилибриращ разтвор; 2 епруветки с витрифициращ разтвор; | кит | 3
2 | Среда за размразяване на овоцити и бластоцисти без диметил сулфоксид C2H6OS (DMSO) ; да съдържа сукроза и с човешки серумен албумин (HAS); Едновременно подходяща за отворена и затворена система на криопрезервация; Да съдържа 1 епруветка с размразяващ разтвор; 1 епруветка с разтвор - разреждаща среда № 1, с 0.5 М концентрация на сукроза; 1епруветка с разтвор - разреждаща среда № 2, с 0.25 М концентрация на сукроза; 2 епруветки с миещ разтвор.; | кит | 6

## ОП5
Приложение № 1
5 | "Среди за ембриокултивиране и трансфер обогатени с цитокини и хиалуронан"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Среди за култивиране (1-3 ден и 3-5 ден), подпомагащи свързването на ембриона с еднометриума. Да съдържат рекомбинантен човешки гранулоцит/макрофаг колони-стимулиращ фактор (GM-CSF), цитокин и хиалуронан. | кит | 50
2 | Универсална среда за непрекъснато култивиране (1-5 ден); Да съдържа хиалуронан и да може да се използва и за ембриотрансфер. | мл. | 300
3 | Среда за ембриотрансфер обогатена с хиалуронан; Без фенол ред; | мл. | 100

## ОП6
Приложение № 1
6 | "Специфични диагностични тестове (китове) и среди за активиране, оценка и анализ на гамети при пациенти с предходни неуспешни ин витро процедури"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Диагностичен комплект за оцветяване на човешки сперматозоиди. Да включва фиксатор и оцветители на различни части от сперматозоида: Ядро, маркирано в червено, Екваториална зона, маркирана в светло зелено и Акрозома, маркирана в тъмно зелено.Всеки реактив да е в отделен. | кит | 6
2 | Бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас Ig G в човешки еякулат и/или серум. Да съдържа консумативи (предметни стъкла, тампони и др.). | кит | 3
3 | Положителни контроли за кит съдържащ бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас имуноглобулин G (Ig G) в човешки еякулат и/или серум. | кит | 3
4 | Отрицателни контроли за кит съдържащ бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас имуноглобулин G (Ig G) в човешки еякулат и/или серум. | кит | 3
5 | Бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас имуноглобулин А (Ig A) в човешки еякулат и/или серум. Да съдържа консумативи (предметни стъкла, тампони и др.) и реагент с моноклонални антитела. | кит | 3
6 | Кит за диференциране на кръгли клетки, въз основа на съдържанието на пероксидаза в тях. Да не съдържа бензидин; Да съдържа 30% разтвор на Водороден пероксид. | кит | 3
7 | Кит за определяне на виталността на сперматозоидите чрез оцветяване с еозин-нигрозин. Да съдържа 2 реактива: 20 мл 1% разтвор на Еозин и 30 мл 5% разтвор на Нигрозин. Да бъде достатъчен за извършване на 200 теста. | кит | 2
8 | Ин Витро диагностичен кит, който да позволява измерване на фрагментацията на ДНК по бърз, лесен и възпроизводим начин без необходимост от сложно лабораторно оборудване. Да позволява по-добра оценка на качеството на сперматозоидите, допълвайки информацията, предлагана от конвенционалните анализи. Базиран на контролирана денатурация Да бъде достатъчен за 10 теста Да съдържа: агароза; супер покривни слайдове; епруветки; денатуриращ разтвор - не повече от 10 мл; лизис разтвор - не повече от 10 мл; разтвор с еозин -не повече от 10 мл; разтвор с тиазин - не повече от 10 мл. | кит | 35
9 | Кит за определяния на възможен излишък на супероксидни аниони в еякулат. Да съдържа тетразолиева сол. Да дава възможност за 20 определяния, без необходимост от сложно лабораторно оборудване. | кит | 15
10 | Хипо-осмотичен тест за определяне на виталността на сперматозоидите. Да е за инвитро диагностика. В помощ при диагностицирането и лечението на мъжкото безплодие. | кит | 4
11 | Реактив буфериран с 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] / C8H18N2O4S (HEPES). Да е подходящ за ин витро изследване на сперматозоиди на некрозооспермични еякулати, както и неподвижни сперматозоиди, изолирани от тестикуларна тъкан (TESE). Реактивът да е с pH между 7.20-7.60 и да е стерилен. Да има следния или подобен състав: NaCl, KCI, KH2P04, MgS04.7H2O, NaHC03, СаС12.2Н2О, D глюкоза,вода, натриев лактат, натриев пируват, EDTA, аланил-глутамин, вода, аминокиселини, Фенолид, 2-[4-(2-хидроксиетил)-1 пиперазинил) етансулфонова киселина piperazin-1-yl] / C8H18N2O4S (HEPES), Теофилин. | мл. | 20
12 | Предварително оцветени стъкла с две бои (крезил виолетов ацетат и ново метиленово синьо) за диагностично бърза оценка морфологията на сперматозоидите под микроскоп. | бр. | 1500
13 | Реактив, буфериран с бикарбонат, предназначен да изследва яйцеклетките от пациенти с неуспешно оплождане след предшестващи интрацитоплазматични цикли на инжектиране на сперма. Реактивът да е с pH между 7.00-7.60 и да е стерилен. Да съдържа Ca2+-йонофор. | мл. | 30
14 | Колагеназа за разграждането на човешка тестикуларна тъкан, за улесняване на изолирането на сперматозоидите. За ин витро изследвания. Колагеназата да е с pH между 7.10-7.40 и да е стерилна. | мл. | 105
15 | Високо пречистена вода; ембрионетоксична; тествана за ендотоксин. | мл. | 20000
16 | Минерално масло. Да съдържа пероксид като стандартен контрол за качество. Да е стерилно, с плътност 0.83 - 0.86 g/ml и да е годно поне 15 месеца от датата на производство. | мл. | 2500

## ОП7
Приложение № 1
7 | "Петрита за ембриокултивиране и манипулиране на гамети в ин витро условия"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | 4 ямкови петрита за култивиране на овоцити и ембриони; да притежават иновативни функции за високо качество и лесна употреба; да гарантират предотвратяването на кръстосано замърсяване чрез наличие на капак върху петрито; да предотвратяват драскотини по дъното на ямката и да имат бързо разпространение на температурно равновесие с 0,8 мм повдигнат ръб; да имат повърхностна обработка на площта, която да осигурява консистенция на по-хидрофилна повърхност; да бъдат цито-нетоскични, не-пирогенни (LAL ≤ 0.03 EU/mL), ембрио-нетоксични, тествани за клетъчно култивиране и да са стерилни; Да притежават CE - марка, .Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (МЕА) - тествани; Култивационната площ да е 1.9 cm2/ямка; да отговарят на стандарт USP - клас VI Polystyrene; да са с дължина 66 мм и ширина 66 мм; да притежават сертификати за съответствие, налични за всяка партида. За еднократна употреба. | бр. | 6000
2 | Петри за ин витро оплождане; без ямка; с размери 60 х 15 мм; с външни размери: 54х14 мм.; с култивационна площ 21.5 cm2/ямкада; да нямат повърхностна обработка на площта; да бъдат цито-нетоскични, не-пирогенни, ембрионетоксични, тествани за клетъчно култивиране, стерилни (с ниво на стерилност (SAL) 10–6); да отговарят на стандарт USP тест клас VI ; РНА-аза/ДНА-аза свободни; да улесняват обмена на газ чрез вентилиран капак; да притежават сертификати за съответствие, налични за всяка партида. За еднократна употреба. | бр. | 350
3 | Петри за ин витро оплождане; с централна ямка; с размери 60 х 15 мм; с външни размери: 55х16 мм; да са цито-нетоскични, не-пирогенни, ембрионетоксични, тествани за клетъчно култивиране, стерилни (с ниво на стерилност (SAL) 10–6); да отговарят на стандарт USP тест клас VI ; РНА-аза/ДНА-аза свободни; да нямат повърхностна обработка на площта; да улесняват обмена на газ чрез вентилиран капак; да притежават плоско дъно - за поддържане оптималното температурно равновесие; да притежават сертификати за съответствие, налични за всяка партида. За еднократна употреба. | бр. | 500

## ОП8
Приложение № 1
8 | "Специализирани петрита и слайдове за микроманипулации"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Петрита за физиологично интрацитоплазмено инжектиране с микроточков хиалуронан. За оценка на качеството на сперматозоидите; Стерилни, индивидуално опаковани. | бр. | 120
2 | Стерилни, индивидуално опаковани, за култивиране на ембриони в големи обеми 4 ямки по 300 микролитра и 4 ямки по 100 микролитра. | бр. | 2500
3 | Стерилни, индивидуално опаковани, за групово култивиране на ембриони 2 ямки по 120 микролитра и 8 ямки по 50 микролитра. | бр. | 2000
4 | Стерилни, индивидуално опаковани, за непрекъснато култивиране култивиране на ембриони 12 ямки по 20 микролитра. | бр. | 500
5 | Хиалуронан свързващ тест. Да бъде достатъчен за извършване на 10 анализа. | бр. | 300

## ОП9
Приложение № 1
9 | "Специфични устройства за съхранение на сперматозоиди и специфични катетри за извършване на анализ на фалопиеви тръби и еднометриална тъкан"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сламки за асептично замразяване на сперматозоиди. Дължина 133 мм, диаметър 2.5 мм и обем 0.5 мл. | бр. | 600
2 | Хистеросоно-катетри за инжектиране на физиологичен разтвор или на водна контрастна среда в матката по време на хистеросалпингография или сонохистерография, за да се визуализира проходимостта на тръбите и патологията на матката. Дължина 28 см. | бр. | 400
3 | Ендометриална всмукателна кюрета за хистологична биопсия на лигавицата. Дължина около 26 см, с диаметър на лумена на катетъра около 3 см; стерилизирани чрез етилен оксид; | бр. | 175

## ОП 10
Приложение № 1
10 | "Катетри за вътрематочни инсеминации и ембриотрансфери"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Инсеминационен катетър 18 см, с мек атравматичен вътрешен катетър с диаметър - 1.07 mm и билатерален отворен край, диаметър на външен катетър 1.58 mm; съвместим със стилет за трудни трансфери. | бр. | 650
2 | Класически мек катетър за ембриотрансфер 18 см, диаметър на вътрешен катетър – 0.76 mm, формируем външен катетър с диаметър - 1.52 mm; | бр. | 500
3 | Сет за ембриотрансфер: Катетър 23 см (ехопозитивен по цялата си дължина) с гладък, атравматичен връх, външен водач с предварително огънат връх и регулируем маркер за дълбочина, маркировки за дължина върху катетъра и водача. Обтуратор с гъвкав връх, двустепенна манипулация. | бр. | 600
4 | Твърд стилет с дължина 18 см за трудни ембриотрансфери, съвместим с 18 см катетри; | бр. | 20

## ОП11
Приложение № 1
11 | "Други катетри за ембриотрансфери"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за ембриотрансфер, с дължина на трансферния катетър 24 см и дължина на направляващия катетър 17.3 см., за поставяне на ин витро оплодени (IVF) ембриони в маточната кухина. Върхът да е с форма на крушка, за да улеснява преминаването през шийката на матката и в маточната кухина. Сетът да е с извитита направляваща поддържаща канюла и мек, гъвкав трансферен катетър. | бр. | 300
2 | Сет за ембриотрансфер, с дължина на трансферния катетър 23 см и дължина на направляващия катетър 16,7 см., за поставяне на ин витро оплодени (IVF) ембриони в маточната кухина, с ехогенен тип за по-добра визуализация под ултразвуков контрол. Върхът да е с форма на крушка, за да улеснява преминаването през шийката на матката и в маточната кухина. Сетът да е с извитита направляваща поддържаща канюла и мек, гъвкав трансферен катетър. | бр. | 300
3 | Сет за ембриотрансфер, състоящ се от извит външен катетър с диаметър до 1.00 мм (с подвижен пръстен за различна дълбочина на проникване) завършващ със атравматичен сферичен връх до 2,6 мм; да притежава връзка Luer в проксималния край на водещата канюла, която да позволява безпроблемно поставяне на вътрешния катетър. Метално подсилен вътрешен катетър за лесно манипулиране и работа; дължина на катетъра 190 мм.; да бъде сертифициран по БДС EN ISO 13485:2016; да бъде тестван на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA) и за ендотоксини (LAL). | бр. | 400

## ОП12
Приложение № 1
12 | "Игли и сетове за фоликулна пункция"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за фоликулна пункция: игла 17G с 2 см ултразвуков маркер в дисталния край и дължина 33 см; наличие на силиконов маншет свързващ дръжката и аспирационния маркуч. Дължина на аспирационен маркуч - 500 мм, завършващ със силиконова тапа и диаметър 1,31мм; | бр. | 100
2 | Сет за фоликулна пункция: игла 17G с 2 см ултразвуков маркер в дисталния край и дължина 33 см; наличие на силиконов маншет свързващ дръжката и аспирационния маркуч. Дължина на аспирационен маркуч - 950 мм, завършващ със силиконова тапа и диаметър 1,31мм; | бр. | 360

## ОП13
Приложение № 1
13 | "Микропипети за интрацитоплазмено инжектиране и различни манипулации с овоцити и ембриони"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Микропипети за денудация (цяло стерилно устройство) на яйцеклетки, за еднократна употреба - 135 микрометри; Да бъдат индивидуално опаковани. | бр. | 400
2 | Микропипети за денудация (цяло стерилно устройство) на яйцеклетки, за еднократна употреба - 145 микрометри; Да бъдат индивидуално опаковани. | бр. | 600
3 | Микропипети за денудация (цяло стерилно устройство) на ембриони, за еднократна употреба – 155 микрометри;Да бъдат индивидуално опаковани. | бр. | 800
4 | Микропипети за ;манипулации (цяло стерилно устройство) на ембриони, за еднократна употреба – 200 микрометри;Да бъдат индивидуално опаковани. | бр. | 800
5 | Микропипети за манипулации (цяло стерилно устройство) на ембриони, за еднократна употреба – 290 микрометри; Да бъдат индивидуално опаковани. | бр. | 500
6 | Микропипети за интрацитоплазмено инжектиране под ъгъл 35 градуса и вътрешен диаметър 4.3-4.9 микрометра; | бр. | 350
7 | Холдинг микропипети под ъгъл 35 градуса и външен диаметър 95-120 микрометра; | бр. | 300
8 | Пипети за биопсия на полярно телце 35 градусови, плоски, полирани, вътрешен диаметър 13-15 микрометра; | бр. | 100

## ОП14
Приложение № 1
14 | "Филтри и консумативи съвместими за: Origio/Planer Benchtop Incubator BT37; газова линия Origio; ламинарен бокс Fortuna 1800E IVF Clean Air или еквивалентни"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилен комплект от бутилки от 125 мл и филтъри за инкубатор, съвместим с апарат ORIGIO/PLANER Benchtop Incubator BT37, или еквивалентни. | бр. | 42
2 | Двустепенен филтър за газова линия съвместим с апарат ORIGIO/PLANER Benchtop Incubator BT37, с импрегнирана мембрана с активен въглен и калиев перманганат и High Efficiency Particulate Air (HEPA) филтър, или еквивалентен. | бр. | 2
3 | High Efficiency Particulate Air (HEPA) филтър за ламинарен бокс съвместим с Fortuna 1800E IVF Clean Air, или еквивалентен; Да е с размери 1830x457x115 см. | бр. | 1
4 | Предфилтър за ламинарен бокс съвместим с Fortuna 1800E IVF Clean Air, или еквивалентен; Да бъде с размери 33x150cm. | бр. | 4
5 | Лампа за ламинарен бокс съвместима с Fortuna 1800E IVF Clean Air, или еквивалентна; да бъде 58 W и F830. | бр. | 2

## OП15
Приложение № 1
15 | "Специфични консумативи съвместими с пречистваща въздуха машина Zand - Clean Air, Z 100C или еквивалентна"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | High Efficiency Particulate Air (HEPA) филтър и предфилтър за пречистваща машина за въздух, съвместим с Zand - Clean Air (Zander Scientific), Z 100C или еквивалентна. | бр. | 12
2 | Ултравиолетова (UV) лампа за пречистваща машина, съвместима с Zand - Clean Air (Zander Scientific), Z 100C или еквивалентна. | бр. | 3

## ОП16
Приложение № 1
16 | "Връхчета (типчета) съвместими с автоматични пипети Thermo Fisher Scientific или еквивалентни"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific или еквивалентни; с обем 2-20 микролитри; | бр. | 1440
2 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific или еквивалентн; с обем 20-200 микролитри | бр. | 2400
3 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific или еквивалентни; с обем 100-1000 микролитри | бр. | 4800
4 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific или еквивалентни; с обем 0.5-5 милилитри | бр. | 3750

## OП17
Приложение № 1
17 | "Други консумативи необходими за асистирана репродукция"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Класически презервативи от висококачествен натурален латекс, гладки, да не притежават талк и без неприятна миризма; индивидуално опаковани. | бр. | 6000
2 | рН-индикаторна хартия, специален индикатор рН 6.4 - 8.0; на ролка с дължина 4.8 м.; с цветна скала рН 6.4-6.7-7.0-7.2-7.5-7.7-8.0- >8.0 | бр. | 15
3 | Еднократна вакуумна линия с хидрофобен филтър, съвместими с помпа за аспирация на фоликули COOK UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 или еквивалентна | бр. | 100
4 | Адаптори свързващи се с различни фитинги, които не са стандартни или обикновено не могат да се комбинират като две спринцовки. | бр. | 200
5 | Спринцовка със система луер – лок (шприц с резба); с обем от 20 мл; стерилни; | бр. | 400
6 | Спринцовки луер, с обем 1 мл.; U-40 Инсулин; | бр. | 500
7 | Стерилни игли; с размери 27G 3/4 (0,4 х 19 мм); | бр. | 2000
8 | Стерилни игли 18G х 2" (1,2 х 50 мм); | бр. | 6000
9 | Стерилни игли 21G х 2" (0,8 х 50 мм); | бр. | 8000
10 | Стерилни еднократни вагинални спекулуми: М - размер; | бр. | 3000
11 | Втулка за отстраняване и инжектиране за многодозови контейнери с вградена вентилация 0.45 микрометри и филтър за частици от 5 микрометри. Лесно отстраняване и добавяне на лекарства чрез оптимален баланс на налягането, намален риск от замърсяване. С вграден вентилационен филтър, устойчив на бактерии 0.45 микрометри; С вграден филтър за частици от 5 микрометри, който задържа частици > 5 микрометри; С мощен капак за защита, който защитава съединителя за лууз-заключване; | бр. | 300
12 | Микроскопски предметни стъкла, без матиран край, с размери 26 х 76 мм. Дебелина 1,00 / 1,20 мм, измита и обезмаслена. | бр. | 200
13 | Покривни стъкла, високо качество, 18x18 мм.; | бр. | 300
14 | Предметни стъкла, 26х76 мм., да притежават двойно матиран край; шлифовани; | бр. | 3000
15 | Пластмасова кутия за един брой предметно стъкло с размери 26 х 76 мм.; | бр. | 1500
16 | Кутия за два броя предметни стъкла с размери 26 х 76 мм.; | бр. | 1500
17 | Хематокритни тръбички, нехепаринизирани, син код, 75 мм. | бр. | 3000
18 | Универсален стерилен контейнер за събиране на урина, храчка, сперма и други биологични течности; с винтова капачка; с обем 120 мл.; индивидуално опакован. | бр. | 2500
19 | Компрес - марлен; стерилен; с размери 1x7.5x7.5 см; | бр. | 3300
20 | Компрес - марлен; нестерилен; с размери 7.5x7.5/8-13 нишки | бр. | 50
21 | Тампон марлен; с размери 49 х 28.5, ф. 6.5-8 см / 17 нишки | бр. | 3000
22 | Спиртни тампони, съдържащи 70% изопропанол; | бр. | 5000
23 | Стерилни памучни апликатори; сухи; с дървена дръжка; с дължина 150 мм.; индивидуално опаковани | бр. | 5000
24 | Тампони от вискоза и твърда транспортна среда за микробиология | бр. | 3000
25 | Стерилен чаршаф, непропусклив за течности за еднократна употреба; с размери 60 x 90 cм. | бр. | 700
26 | Чаршаф, операционен, стерилен 2 - слоен; с размери 75 x 90 cм; | бр. | 3500
27 | Четка за цитонамазка с атравматичен връх; нестерилна; | бр. | 50000
28 | Ролка за кушетка от рециклирана хартия, промазана с полиетилен (хартия - PVC поливинилхлорид,);с размери 58см/50 м.; | бр. | 180
29 | Ролка за кушетка от рециклирана хартия, промазана с полиетилен (хартия - PVC поливинилхлорид,);с размери 50 см. / 50 м.; | бр. | 30
30 | Anti-A - тест серум за кръвни групи | мл. | 10
31 | Anti-В - тест серум за кръвни групи | мл. | 10
32 | Anti-АВ - тест серум за кръвни групи | мл. | 10
33 | Дейонизирана и бидестилирана вода; | мл. | 50000
34 | Защитни ръкавици за преглед от нитрилен каучук , за еднократна употреба; нестерилни; без пудра; еднакви за двете ръце; S размер; | бр. | 2000
35 | Защитни ръкавици за преглед от нитрилен каучук , за еднократна употреба; нестерилни; без пудра; еднакви за двете ръце; М размер; | бр. | 6000
36 | Защитни ръкавици за преглед от нитрилен каучук , за еднократна употреба; нестерилни; без пудра; еднакви за двете ръце; L размер; | бр. | 4000
37 | Постелка антимикробна 60 cм х 115 cм, номерирани, 30 листа | бр. | 25
38 | Еднократни кутии за инфекциозни болнични отпадъци, с височина 23.7 см.; с квадратна основа, с дръжка; капак с размери 14.8 см. х 14.8 см.; с кръгъл широк отвор с двустепенно затваряне на отвора; с вместимост: 3 л.; | бр. | 30
39 | Еднократни кутии за инфекциозни болнични отпадъци, с височина 48 см; с квадратна основа, с дръжка; капак с размери 16.7 см. х 16.7 см.; с кръгъл широк отвор с двустепенно затваряне на отвора; с вместимост: 6 л. | бр. | 20
40 | Еднократни кутии за остри и режещи болнични отпадъци, с височина 23.7 см; с квадратна основа; с дръжка; капак с размери 21 см. х 21 см.; с кръгъл широк отвор с двустепенно затваряне на отвора; с вместимост: 5 л. | бр. | 30
41 | Луголов разтвор за колпоскопия | мл. | 2000
42 | Оцетна киселина за колпоскопи | мл. | 2000

## ОП18
Приложение № 1
18 | "Дезинфекциращи разтвори за повърхности и ръце за асистирана репродукция"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | 100% биоразградими вискозни мокри кърпи за дезинфекция на повърхности импрегнирани с дидецилдиметиламониев хлорид, полихексаметилен бигуанид хидрохлорид и амфотерни повърхностноактивни вещества, активатори, секвестиращи агенти, ексципиенти; С бактерицидно действие; фунгицидно действие (срещу С. albicans); Активни срещу Mycobacterium tuberculosis (B.K.), on HIV-1, BVDV (HCV virus model), Rotavirus, Herpesvirus;активни срещу плесен/мухъл/дрожди; ембрионетоксични; Опаковка да бъде достатъчна за 100 дезинфекции. | оп. | 80
2 | Тиксотропен хидроалкохолен гел за хигиенно третиране и хирургична дезинфекция на ръце; антисептичен и ембрионетоксичен чрез хипоалергенна формула; без ароматизатори, оцветители и без никакви алергизиращи съставки (Приложение III, част I / Директива 2003/15/СЕ) ЕФЕКТИВНОСТ: с широк антимикробен спектър: активен срещу бактерии, дрожди, плесени и вируси; тиксотропен хидроалкохолен гел без използване на вода; готов за употреба с дозаторна помпа. | мл. | 20000
3 | Биоциден препарат за почистване и дезинфекция на големи повърхности (стълбища, фоайета, коридори, подове, стени и медицинско оборудване. и др.) и оборудване в клиники и лаборатории. Двойно действие: комбинация от детерген и дезинфектант, действащи едновременно. Активен срещи бактерии и плесени, изолирани от болничната среда. Не съдържа алдехиди, ембрионетоксичен; | мл. | 15000
4 | Крем за ръце обогатен с глицерин и масло от шеа, съдържащ специфични съставки за защита на ръцете, имащ въздействие като специфичен протектор върху увредена кожа при работа с агресивни дезинфекциращи и миещи средства; ембрионетоксичен и хипоалергенен; с противобактериално и противогъбично действие; приложим за медицински и лабораторни служители; с немазна формула, с бързо проникващо действие; | мл. | 5000
5 | Пълнител за сапун на пяна в сменяема вакуумна опаковка, съвместим с безконтактен дозатор за сапун на пяна, съвместим с Hagleitner XIBU senseFOAM или еквивалентен.; Без парабени; Дерматологично тестван; | бр. | 30
6 | Козметични кърпи, 2-пластови, меки, висококачествени, могат да се ползват директно от кутията или да бъдат поставени в заключващ се дозатор за козметични кърпи LUNA 2.0 multiBOX или еквивалентен; с размери 40х100 мм.; | оп. | 960

## ОП19
Приложение № 1
19 | "Самозалепващи се ленти и етикети към специфичните налични принтери - CAB MACH 4 LABEL PRINTER; LAB EXPERT (BRADY); P-TOUCH (BROTHER)" или еквивалентни"
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Самозалепващи се етикети от винилов материал, притежаващи две ясно обособени части - бяла част, върху която се отпечатва текст, и непечатна, прозрачна част, която се увива около отпечатания текст; Устойчиви на абразия, вода, масло и разтворители; с температурен обхват от -12º C до +70º С; Серия от етикети с размери 25x25x9 mm за принтер LabXpert (Brady) или еквивалентни. | бр. | 4
2 | Ролки със самозалепващи етикети от бял полиетилен (PE), за принтер CAB MACH4 или еквивалентни; устойчиви на вода, масло и разтворители; с размери на лепящата повърхност 6 х 55 мм. | бр. | 5
3 | Ролки със самозалепващи етикети от бял полиетилен (PE), за принтер CAB MACH4 или еквивалентни; устойчиви на вода, масло и разтворители; с размери на лепящата повърхност 15 х 55 мм. | бр. | 5
4 | Полиестерни самозалепващи ленти за печат. Подходящи за принтери Brother P-Touch или еквивалентни; с размери 6 mm ламинирана част, черен печат на бял фон. | бр. | 30
5 | Полиестерни самозалепващи ленти за печат. Подходящи за принтери Brother P-Touch или еквивалентни; с размери 9 mm ламинирана част, черен печат на бял фон. | бр. | 15
6 | Полиестерни самозалепващи ленти за печат. Подходящи за принтери Brother P-Touch или еквивалентни; с размери 12 mm ламинирана, черен печат на бял фон. | бр. | 40